차동측정 기반 범용 분석 시스템

Part 4: 카트리지 설계 및 제조 시방서

문서 버전: v1.0 FINAL 작성일: 2025년 12월 11일

1. 카트리지 유형별 분류

1.1 상용화 단계별 분류

[Phase 1: 즉시 상용화 가능 (신고/등록만)]

+----------------------------------------------------------+

| 일반 건강 모니터링 (비의료)                        |

| - pH 측정 카트리지                                |

| - 전도도 측정 카트리지                             |

| - 온습도 측정 카트리지                             |

| - 수질 일반 분석 카트리지                          |

+----------------------------------------------------------+

[Phase 2: 단기 인허가 (6-12개월)]

+----------------------------------------------------------+

| 건강기능식품/웰니스                                  |

| - 포도당 모니터링 (비의료용)                          |

| - 젖산 측정 (스포츠)                                  |

| - 케톤 측정 (다이어트)                                |

| - 알코올 측정                                        |

+----------------------------------------------------------+

[Phase 3: 중기 인허가 (12-24개월)]

+----------------------------------------------------------+

| 체외진단의료기기 (2등급)                              |

| - 혈당 측정 (의료용)                                   |

| - 콜레스테롤 측정                                     |

| - 요산 측정                                           |

| - HbA1c 측정                                         |

+----------------------------------------------------------+

[Phase 4: 장기 인허가 (24-36개월)]

+----------------------------------------------------------+

| 체외진단의료기기 (3등급)                              |

| - 심장 마커 (Troponin, BNP)                           |

| - 감염병 진단 (COVID, 인플루엔자)                     |

| - 암 마커 (PSA, CEA)                                  |

| - 약물 모니터링                                       |

+----------------------------------------------------------+

1.2 시료 상태별 분류

| 카트리지 타입 | 시료 상태 | 인터페이스 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type-L | 액체 | 미세유체 채널 | 혈액, 타액, 소변 |
| Type-G | 기체 | EHD 흡입 | 라돈, VOC, 호기 |
| Type-S | 고체 | 전도성 하이드로겔 | 분말, 정제, 식품 |
| Type-H | 하이브리드 | 다중 인터페이스 | 복합 시료 |

2. 공통 카트리지 구조

2.1 7층 적층 구조

[카트리지 적층 구조도]

Layer 1: 상단 커버 (0.5mm)

+--------------------------------------------------+

| 시료 주입구 | 공기 벤트 | QR 코드 영역      |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 2: 프리필터 (0.1mm)

+--------------------------------------------------+

| 폴리에스테르 부직포 (10-50um 기공)         |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 3: 메인 필터 (0.1mm)

+--------------------------------------------------+

| PES/PVDF 멤브레인 (0.45-0.8um 기공)        |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 4: 여액 챔버 (0.8mm)

+--------------------------------------------------+

| 반응 챔버 (용량 80uL)                      |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 5: 센서 기판 (0.05mm)

+--------------------------------------------------+

| 감지 전극 (S) | 참조 전극 (R) | 보조 전극 (A) |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 6: 하단 기판 (1.0mm)

+--------------------------------------------------+

| 전기 접점 패드 | 구조 지지                 |

+--------------------------------------------------+

|

Layer 7: NFC 태그 (0.3mm)

+--------------------------------------------------+

| NTAG216 + 평면 안테나 코일               |

+--------------------------------------------------+

총 두께: 5.0 +/- 0.5 mm

2.2 공통 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 외형 크기 | 50 x 30 x 5 mm |
| 중량 | 5-8g |
| 하우징 재질 | PLA/PHA (생분해성) |
| 시료 용량 | 50 uL (기본) |
| 측정 시간 | 3-5분 (기본) |
| 유효기간 | 18개월 (냉장 보관) |
| 보관 온도 | 2-8C (권장), 최대 30C |
| 전극 재질 | Au (금) 또는 C (카본) |
| 전극 크기 | 2 x 2 mm (기본) |

3. Phase 1 카트리지 상세 설계

3.1 pH 측정 카트리지 (Type-L-pH)

인허가: 품목 신고만 필요 (비의료)

[구성]

감지 전극: IrOx (산화이리듐) 코팅 금 전극

참조 전극: Ag/AgCl 기준 전극

측정 원리: 전위차법 (Potentiometry)

[회로 연결]

+-----+

S (IrOx)---|  Amp  |---> ADC

+-----+

|

R (Ag/AgCl) ---+

[검량선]

E = E0 - 59.16 x pH (mV, 25C)

E0 = 400 mV (vs Ag/AgCl)

제조 공정:

- 금 전극 스크린 프린팅

- IrOx 전기화학 도금 (감지 전극)

- Ag/AgCl 코팅 (참조 전극)

- 멤브레인 적층

- 하우징 사출 조립

원가 분석:

| 항목 | 단가 (원) |
| --- | --- |
| 기판 | 500 |
| 전극 (Au) | 1,500 |
| IrOx 코팅 | 300 |
| Ag/AgCl | 200 |
| 멤브레인 | 200 |
| 하우징 | 500 |
| NFC 태그 | 300 |
| 조립 | 500 |
| 총 원가 | 4,000 |
| 판매가 (예상) | 12,000 |

3.2 전도도 측정 카트리지 (Type-L-EC)

인허가: 품목 신고만 필요 (비의료)

[구성]

전극 구성: 4전극 (Tetrapolar)

- 전류 인가 전극 2개 (I+, I-)

- 전압 측정 전극 2개 (V+, V-)

측정 원리: AC 임피던스

[회로 연결]

I+ ----[  ]----[  ]----[  ]----[  ]---- I-

V+                  V-

|                     |

+----[Amp]-----+

|

ADC

[계산]

Conductivity (S/cm) = K / R

K = 셀 상수 (cm^-1)

R = 측정 저항 (ohm)

사양:

- 측정 범위: 0.01 - 200 mS/cm

- 정확도: +/- 1%

- 온도 보상: 자동 (NTC 내장)

- 셀 상수: K = 1.0 cm^-1

3.3 수질 분석 카트리지 (Type-L-WQ)

인허가: 환경부 신고 (간이측정기)

[멀티플렉스 구성]

채널 1: pH (IrOx)

채널 2: 전도도 (4극)

채널 3: ORP (Pt)

채널 4: 탁도 (광학)

[적층 구조 변형]

Layer 5A: pH + ORP 전극

Layer 5B: 전도도 전극

Layer 5C: 광학 센서 (LED + PD)

4. Phase 2 카트리지 상세 설계

4.1 포도당 모니터링 카트리지 (Type-L-GLU)

인허가: 건강기능 측정기 (식약처 신고)

[구성]

감지 전극: GOx (글루코스 산화효소) + 금 전극

참조 전극: BSA 코팅 금 전극

매개체: Ferricyanide 또는 Os complex

측정 원리: 전류법 (Amperometry)

[반응식]

Glucose + O2 --GOx--> Gluconolactone + H2O2

H2O2 --> O2 + 2H+ + 2e- (전극 반응)

또는 (매개체 사용):

Glucose + GOx(ox) --> Gluconolactone + GOx(red)

GOx(red) + 2Med(ox) --> GOx(ox) + 2Med(red)

2Med(red) --> 2Med(ox) + 2e- (전극 반응)

센서 제조:

[효소 고정화 프로토콜]

1. 금 전극 세척

- Piranha 용액 (H2SO4:H2O2 = 3:1) 5분

- DI water 린스

- N2 건조

2. SAM (Self-Assembled Monolayer) 형성

- 11-MUA (11-Mercaptoundecanoic acid)

- 에탄올 용액, 10mM, 24시간

3. EDC/NHS 활성화

- EDC 0.4M + NHS 0.1M

- PBS pH 5.5, 30분

4. GOx 결합

- GOx 10 mg/mL in PBS pH 7.4

- 4C, 4시간

5. 안정화

- Trehalose 1% 도포

- 동결 건조

성능 사양:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 측정 범위 | 20 - 600 mg/dL |
| LOD | 5 mg/dL |
| 정확도 (CV) | < 3% |
| 반응 시간 | 5초 |
| 선형성 (R^2) | > 0.999 |
| 간섭 (아세트아미노펜) | < 3% |
| 간섭 (아스코르브산) | < 3% |

4.2 젖산 측정 카트리지 (Type-L-LAC)

인허가: 스포츠/웰니스 측정기

[구성]

감지 전극: LOx (젖산 산화효소) + 금 전극

참조 전극: BSA 코팅 금 전극

측정 원리: 전류법

[반응식]

Lactate + O2 --LOx--> Pyruvate + H2O2

H2O2 --> O2 + 2H+ + 2e-

성능 사양:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 측정 범위 | 0.5 - 25 mM |
| LOD | 0.1 mM |
| 정확도 (CV) | < 5% |
| 시료 | 땀, 간질액, 혈액 |

4.3 케톤 측정 카트리지 (Type-L-KET)

인허가: 다이어트/웰니스 측정기

[구성]

감지 전극: beta-HBD (beta-Hydroxybutyrate Dehydrogenase)

보조 시약: NAD+

측정 원리: 전류법 + 매개체

[반응식]

beta-HB + NAD+ --beta-HBD--> Acetoacetate + NADH

NADH + Med(ox) --> NAD+ + Med(red)

Med(red) --> Med(ox) + e-

5. Phase 3 카트리지 상세 설계

5.1 혈당 측정 카트리지 (Type-L-GLU-M)

인허가: 체외진단의료기기 2등급 (KFDA)

[ISO 15197:2013 준수 설계]

정확도 요구사항:

- <100 mg/dL: +/- 15 mg/dL

- >=100 mg/dL: +/- 15%

시스템 오차 한계:

- 95% 이상 결과가 허용 범위 내

- 99% 이상 결과가 Zone A+B (Consensus Error Grid)

품질 관리:

- 매 Lot 출하 검사

- 표준물질 검증 (NIST SRM 965)

- 정밀도 검증 (Within-run, Between-run)

- 간섭 물질 검증 (42종)

5.2 콜레스테롤 측정 카트리지 (Type-L-CHOL)

인허가: 체외진단의료기기 2등급

[구성]

감지 전극: ChOx (콜레스테롤 산화효소) + ChE (에스터라제)

참조 전극: BSA 코팅

전처리: Cholesterol Esterase

[반응식]

Cholesterol Ester --ChE--> Cholesterol + Fatty Acid

Cholesterol + O2 --ChOx--> Cholestenone + H2O2

H2O2 --> O2 + 2H+ + 2e-

성능 사양:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 측정 범위 | 50 - 500 mg/dL |
| LOD | 10 mg/dL |
| 정확도 | < 5% (NCEP 기준) |
| 시료량 | 50 uL (전혈) |

5.3 HbA1c 측정 카트리지 (Type-L-HBA1C)

인허가: 체외진단의료기기 2등급

[측정 원리: 면역비탁법]

1. 용혈: 전혈 -> 용혈액

2. 면역반응: HbA1c + Anti-HbA1c

3. 응집: Latex-Anti-HbA1c 응집체

4. 탁도 측정: 광학 센서

[광학 구성]

LED (660nm) --> [샘플] --> PD

응집 정도에 따라 투과광 감소

6. Phase 4 카트리지 상세 설계

6.1 심장 마커 카트리지 (Type-L-CARDIAC)

인허가: 체외진단의료기기 3등급

[멀티플렉스 구성]

채널 1: cTnI (Cardiac Troponin I)

채널 2: cTnT (Cardiac Troponin T)

채널 3: BNP (B-type Natriuretic Peptide)

채널 4: Myoglobin

[측정 원리: 샌드위치 면역분석]

Capture Ab (고정)

|

[cTnI 항원]

|

Detection Ab-HRP

|

[기질 (TMB)]

|

전류 측정

성능 사양:

| 마커 | LOD | 측정 범위 | 컷오프 |
| --- | --- | --- | --- |
| cTnI | 0.1 pg/mL | 0.1-50000 pg/mL | 26.2 pg/mL |
| cTnT | 0.5 pg/mL | 0.5-25000 pg/mL | 14 pg/mL |
| BNP | 5 pg/mL | 5-35000 pg/mL | 100 pg/mL |
| Myoglobin | 1 ng/mL | 1-500 ng/mL | 110 ng/mL |

6.2 감염병 진단 카트리지 (Type-L-INFECT)

인허가: 체외진단의료기기 3등급

[SARS-CoV-2 진단 카트리지]

검출 대상:

- N 단백질 (Nucleocapsid)

- S 단백질 (Spike)

[구성]

감지 전극: Anti-N Ab + Anti-S Ab (각각)

참조 전극: 비특이적 IgG

측정 원리: 임피던스 변화

[성능 요구사항]

민감도: >= 95%

특이도: >= 99%

검출 한계: 100 TCID50/mL

6.3 약물 검출 카트리지 (Type-S-DRUG)

인허가: 체외진단의료기기 3등급 또는 법과학용

[고체 시료 분석 구조]

Layer 4 변형: 전도성 하이드로겔 챔버

- 재질: PVA + 전해질 (KCl 100mM)

- 두께: 2mm

- 수분 함량: 70%

[작동 원리]

1. 고체 시료 (분말, 정제) 접촉

2. 하이드로겔 표면 용해

3. 용해된 성분 확산

4. 전극 반응 측정

[검출 대상]

- 암페타민 계열

- 메스암페타민

- MDMA

- 코카인

- 펜타닐

7. 기체 시료 카트리지 (Type-G)

7.1 라돈 측정 카트리지 (Type-G-RN)

인허가: 환경부 형식승인 (실내공기질)

[구조]

+--------------------------------------------------+

| 상단 커버 (메쉬 개구)                          |

+--------------------------------------------------+

| EHD 흡입 챔버                                 |

| +----------------------------------------------+ |

| | 방전 전극 (Wire)                             | |

| |                                             | |

| | 수집 전극 (Plate) - 알파 입자 검출            | |

| +----------------------------------------------+ |

+--------------------------------------------------+

| 신호 처리부                                    |

+--------------------------------------------------+

[측정 원리]

1. EHD 펌프로 공기 흡입

2. 라돈 붕괴 자손핵종 (Po-218) 전기집속

3. 알파 붕괴 검출 (PIN 다이오드)

4. 라돈 농도 역산

성능 사양:

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 측정 범위 | 0 - 10,000 Bq/m3 |
| LOD | 10 Bq/m3 |
| 응답 시간 | 1시간 (4시간 평균) |
| 정확도 | +/- 20% @ 100 Bq/m3 |

7.2 VOC 측정 카트리지 (Type-G-VOC)

인허가: 환경부 형식승인

[교차반응성 센서 어레이]

채널 1: 금속산화물 (SnO2) - 일반 VOC

채널 2: 전도성 고분자 - 방향족

채널 3: 카본 나노튜브 - 할로겐화합물

채널 4: 촉매 연소 - 가연성 가스

[작동 원리]

1. EHD 흡입

2. 4채널 동시 측정

3. 핑거프린트 벡터 생성

4. AI 분류 (TVOC, 벤젠, 톨루엔, 포름알데히드)

8. 제조 공정 시방서

8.1 전극 제조 공정

[스크린 프린팅 공정]

공정 순서:

1. 기판 준비 (PI 50um)

2. 카본 하부층 인쇄

3. 금 (Au) 인쇄

4. 절연층 인쇄

5. Ag/AgCl 인쇄 (참조 전극)

6. 건조 (120C, 30분)

7. 검사

스크린 사양:

- 메쉬: 325 mesh

- 두께: 25um

- 텐션: 22 N/cm

- 인쇄 속도: 50mm/s

8.2 멤브레인 가공

[레이저 커팅]

장비: CO2 레이저 커터

재료: PES 0.45um 멤브레인

크기: 직경 8mm

공차: +/- 0.1mm

처리량: 1000개/시간

8.3 사출 성형

[하우징 사출]

재료: PLA (Natureworks Ingeo 3001D)

금형: 4-cavity

사이클 타임: 15초

사출 온도: 180-210C

금형 온도: 25-40C

사출 압력: 80-100 MPa

8.4 조립 공정

[자동화 조립 라인]

Station 1: 하단 기판 투입

Station 2: NFC 태그 부착

Station 3: 센서 기판 적층

Station 4: 여액 챔버 적층

Station 5: 멤브레인 적층

Station 6: 프리필터 적층

Station 7: 상단 커버 초음파 용착

Station 8: QR 코드 레이저 마킹

Station 9: 최종 검사

Station 10: 포장

택트 타임: 10초/개

일 생산량: 3,000개 (1교대)

9. 품질 관리

9.1 원자재 입고 검사

| 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 멤브레인 기공 | SEM | 0.45 +/- 0.1 um |
| 효소 활성 | UV-Vis | > 100 U/mg |
| NFC 태그 | 리더 테스트 | 100% 인식 |
| PLA 펠릿 | MFI 측정 | 6 +/- 1 g/10min |

9.2 공정 중 검사 (In-process)

| 공정 | 검사 항목 | 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전극 인쇄 | 전극 저항 | 4점 프로브 | < 100 ohm/sq |
| 효소 코팅 | 두께 | 프로파일러 | 5 +/- 1 um |
| 용착 | 기밀성 | 압력 테스트 | 누출 없음 |

9.3 출하 검사 (Final QC)

| 항목 | 방법 | 합격 기준 | 샘플링 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외관 | 육안 | 결함 없음 | 100% |
| 치수 | CMM | +/- 0.2mm | AQL 1.0 |
| 전기 | CV 측정 | 파형 정상 | AQL 0.65 |
| 성능 | 표준액 | CV < 5% | 5%/Lot |
| NFC | 읽기 | 100% | 100% |

10. 원가 분석 (대량 생산)

10.1 카트리지 원가 (10만개 기준)

| 항목 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기판 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| 전극 | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 |
| 생체물질 | 0 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
| 멤브레인 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 하우징 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| NFC | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 조립 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| 검사 | 100 | 200 | 500 | 1,000 |
| 총 원가 | 1,800 | 3,350 | 5,400 | 10,200 |
| 판매가 (예상) | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 마진율 | 64% | 67% | 73% | 80% |

10.2 규모의 경제

| 생산량 | 원가 (Phase 2) | 감소율 |
| --- | --- | --- |
| 1,000개 | 8,500원 | 기준 |
| 10,000개 | 5,200원 | -39% |
| 100,000개 | 3,350원 | -61% |
| 1,000,000개 | 2,500원 | -71% |